#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Dostawa, wymiana, uruchomienie lampy rentgenowskiej w  aparacie RTG typu MOVIX 4.0 s/n 10641 (Stephanix) – 1 szt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2012.Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |  |  |  |

5. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Warunki gwarancji: Wymiana bezpłatna lampy w przypadku wystąpienia awarii co najmniej do 6 miesięcy od daty instalacji. Przez awarię zamawiający rozumie również przekroczenie przez zamawiany towar jakiejkolwiek (związanej z zamawianymi częściami) wartości granicznej zawartej w zał nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | TAK |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

6.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA Wpisać TAK/NIE lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa rentgenowska wraz z głowicą w pełni kompatybilna z rentgenowskim aparatem przyłóżkowym typu MOVIX 4.0 s/n 10641 (Stephanix) posiadanym przez Szpital | TAK |  |  |
|  | Lampa o dwóch ogniskach o rozmiarach nominalnych: Duże ognisko ≤ 1.5 mm Małe ognisko ≤ 0.6 mm | TAK |  |  |
|  | Dostawa głowicy i lampy rentgenowskiej, pełna instalacja głowicy i lampy rentgenowskiej oraz kalibracja aparatu pod kątem poprawnego działania całości urządzenia po instalacji dostarczonych części. | TAK |  |  |
|  | Demontaż oraz utylizacja starego monobloku | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga aby w/w aparat rentgenowski po wymianie głowicy i lampy rentgenowskiej był gotowy do pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych po wymianie głowicy i lampy rentgenowskiej w zakresie adekwatnym do wykonanych czynności oraz przekazanie zamawiającemu protokołu z w/w testów w terminie do 7 dni od wykonania wymiany części. Testy odbiorcze w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | TAK |  |  |
|  | Wykonanie wszystkich czynności związanych z wymianą zamawianych części oraz testami odbiorczymi do 30 dni od podpisania umowy. | TAK |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

UWAGA !!!

Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................